Příloha č. 3 Zadávací dokumentace: Technická specifikace části č. 2 – Zařízení pro testování průchodnosti 5 lumenových žilních katetrů

Technické parametry zařízení

Dokáže zkoušet jednolumenové až pětilumenové katetry z hlediska:

•	vnějších netěsností

•	netěsností mezi lumen

•	zkoušky omezení průtoku kvůli okluzím (10% pokles průtoku)

Zatímco jedna stanice provádí zkoušku, druhou je možno připravovat resp. odstrojovat.

Vyznačuje se integrálním rozhraním pro obsluhu s:

•	obrazovkami pro nastavení, zkoušení, diagnostiku a kalibraci,

•	50 držáky s čísly dílu,

•	akvizicí dat RS232

•	ochrannými úrovněmi přístupu v SW.

•	hladina hluku pod 85 dB

•	zařízení může pracovat dle ISO 14644 v místnostech s třídou čistoty 8 (filtrace do 0.01 mikronů)

•	kompletní dokumentace k zařízení, schema, manual, software, preventivní údržbu, seznam náhradních dílů

Připojení pro každou jednu stanici:

Pět konektorů „luer male" s automatickým odpojením dobrých dílů po zkoušce.

Hnízdo pro těsnicí patrony katetru umožňující rychlou výměnou.

Vzdálenost mezi středem hnízda a osou luer male konektorů - 2,3 inčů. Vzdálenost mezi lue male konentrory 1,125 inčů.

Zkušební parametry:

Zkouška těsnosti:	5 sccm při zkušebním tlaku 15 PSIG

Rozmezí netěsností: 100 sccm, přesnost +/- 1 sccm

Zkouška průtoku:	0-10 slpm při zkušebním tlaku 1,5 PSIG

Rozmezí průtoků: 10 slpm, přesnost: +/- 0,1 slpm

Doba zkoušky:	max. 3 s na jednu zkušební sekci jednoho lumen – těsnost a průtok

Zahájení cyklu:	pomocí dvou bannerových optických dotykových tlačítek

Kontrola:	PLC s terminálem dotykové obrazovky s portem RS232.

Potřebné energie:	čistý, suchý stlačený vzduch a napětí 230 V stříd., 50 Hz

•	Hluková zátěž: pod 85 dB

•	Zařízení lze provozovat v čistých prostorách podle ISO 14644 třída 8 (filtrace na 0,01 mikronů)

•	Kompletní dokumentace zařízení bude obsahovat: schémata, příručku, zdrojový kód SW, preventivní údržbu, seznam náhradních dílů.

Zařízení nebude způsobovat znečištění výrobku ani prostředí.

Možnost spojení Ethernet (software pro shromažďování dat zajistí odběratel),

Specifikace

Zkušební parametry:

Zkouška těsnosti:	5 sccm při zkušebním tlaku 15 PSIG

Rozmezí netěsností: 100 sccm, přesnost +/- 1 sccm

Zkouška průtoku:	0.5 – 5 slpm při zkušebním tlaku 1,5 PSIG

Rozmezí průtoků: 10 slpm, přesnost: +/- 0,1 slpm

Doba zkoušky:	max. 3 s na jednu zkušební sekci na jeden lumen – těsnost a průtok

Zahájení cyklu:	pomocí dvou bannerových optických dotykových tlačítek

Řízení: PLC s terminálem dotykové obrazovky s portem RS232.

Podmínky pro uvedení do provozu

Čistý, suchý stlačený vzduch a napětí 230 V stříd., 50 Hz